- 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

- 3.1.采购项目概况

根据相关专业诊疗需要，广元市第一人民医院拟对新生儿高频呼吸机等一批医疗设备进行采购，通过设备购置，将提高疾病诊断的准确率和患者治愈率，进一步加强医院的现代化诊断和治疗水平，全面提升医院服务能力、综合医疗水平和核心竞争力。

- 3.2.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 4,113,000.00

采购包最高限价（元）: 3,873,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救和生命支持设备 | 新生儿高频呼吸机 | 1.00（台） | 470,000.00 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 急救和生命支持设备 | 小儿CPAP持续气道正压通气 | 2.00（台） | 98,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 急救和生命支持设备 | 临时体外心脏起搏器（单腔） | 1.00（台） | 50,000.00 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 急救和生命支持设备 | 高端麻醉系统 | 2.00（台） | 2,400,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 急救和生命支持设备 | 高端麻醉机 | 2.00（台） | 760,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 急救和生命支持设备 | 转运呼吸机 | 1.00（台） | 95,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 605,000.00

采购包最高限价（元）: 425,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床检验设备 | 生物安全柜 | 1.00（台） | 50,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 临床检验设备 | 全自动HE染封一体机 | 1.00（台） | 320,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 临床检验设备 | Act检测仪 | 1.00（台） | 55,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 992,100.00

采购包最高限价（元）: 842,100.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | PT凳 | 3.00（个） | 2,100.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 体表升温装置 | 5.00（套） | 150,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 肛肠熏洗仪 | 1.00（台） | 40,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 熏蒸治疗仪 | 1.00（台） | 40,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 肛肠专用微波治疗机 | 1.00（台） | 50,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 胃动力治疗仪 | 1.00（台） | 60,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 盆底磁刺激仪 | 1.00（台） | 500,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

- 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿高频呼吸机 | 1.00（台） | 470,000.00（元） | 470,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 小儿CPAP持续气道正压通气 | 2.00（台） | 49,000.00（元） | 98,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 临时体外心脏起搏器（单腔） | 1.00（台） | 50,000.00（元） | 50,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 高端麻醉系统 | 2.00（台） | 1,200,000.00（元） | 2,400,000.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 高端麻醉机 | 2.00（台） | 380,000.00（元） | 760,000.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 转运呼吸机 | 1.00（台） | 95,000.00（元） | 95,000.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 1.00（台） | 50,000.00（元） | 50,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 全自动HE染封一体机 | 1.00（台） | 320,000.00（元） | 320,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | Act检测仪 | 1.00（台） | 55,000.00（元） | 55,000.00 | 总价 | 无 |

采购包3：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT凳 | 3.00（个） | 700.00（元） | 2,100.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 体表升温装置 | 5.00（套） | 30,000.00（元） | 150,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 肛肠熏洗仪 | 1.00（台） | 40,000.00（元） | 40,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 熏蒸治疗仪 | 1.00（台） | 40,000.00（元） | 40,000.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 肛肠专用微波治疗机 | 1.00（台） | 50,000.00（元） | 50,000.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 胃动力治疗仪 | 1.00（台） | 60,000.00（元） | 60,000.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 盆底磁刺激仪 | 1.00（台） | 500,000.00（元） | 500,000.00 | 总价 | 无 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表备注栏补充说明。

- 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救和生命支持设备 | 高端麻醉系统 | 高端麻醉系统 |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床检验设备 | 全自动HE染封一体机 | 全自动HE染封一体机 |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 盆底磁刺激仪 | 盆底磁刺激仪 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

- 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救和生命支持设备 | 新生儿高频呼吸机 | 新生儿高频呼吸机 |
| 2 | 急救和生命支持设备 | 临时体外心脏起搏器（单腔） | 临时体外心脏起搏器（单腔） |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

- 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 3.3.技术要求

采购包1：

标的名称：新生儿高频呼吸机

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ▲1、适用于300克～30公斤体重的患者进行机械通气。 2、≥12英寸彩色触摸控制屏幕，屏幕视角可调整；可显示压力，流速，容量，传感器监测波形压力-容量环，流量容量环。 ▲3、具有无阀门呼吸回路系统。 ★4、配置无创高频功能，截屏功能。 5、具有参数监测、波形显示（压力、流速、容量）、趋势图和向量环（压力-容量环、流速-容量环、压力-流速环）显示功能。 ▲6、具有呼吸机波形、向量环应具有冻结和定点测量功能。 7、具有手动通气功能。 8、通气模式： 8.1待机模式，CPAP，CMV, PTV，PSV，SIMV，HFO，HFO+CMV。 8.2所有常频模式下均可叠加TTV（容量目标）。 8.3自动插管漏气补偿（最高50%）。 8.4无创：nCPAP、NIPPV、NIPPV.Tr、nHFOV。 9、潮气量：2～300ml。 10、PIP调节范围：0 mbar～65 mbar。 11、PEEP调节范围：0.0mbar～35.0 mbar。 12、CPAP调节范围：nCPAP 单回路模式下：2.0 mbar～15.0 mbar；CPAP模式下：0.0 mbar～35.0 mbar。 13、MAP调节范围：0 mbar～45 mbar。 ▲14、Delta P调节范围：4 mbar～180 mbar。 15、VTV（目标潮气量）：调节范围：2.0 mL～300 mL（除HFOV模式外）； HFOV模式下，2.0ml～50ml。 16、RR（呼吸频率）调节范围：1 次/min～150次/min。 17、窒息后备通气频率调节范围：1 次/min～150次/min。 18、Ti（吸气时间）调节范围：0.10s～3.00s。 19、上升时间调节范围：0.00s～3.00s。 20、I:E(吸呼比)调节范围：1:1，1:2，1:3；仅限HFOV和nHFOV模式下。 21、振荡频率调节范围：3.0 Hz～20.0 Hz；振荡暂停调节范围：60s（固定值）。 22、O2（氧浓度）调节范围：21%～100%。 23、触发灵敏度：具有压力触发和流量触发。 ▲24、叹息P(叹息压力)调节范围：0 mbar～45mbar；叹息RR（叹息频率）调节范围：1次/min～150次/min；叹息Ti（叹息吸气时间）调节范围：0.10 s～3.00 s。 24、切换灵敏度调节范围：5%～50%。 25、HFOT流量调节范围：2.0 L/min～30.0 L/min。 26、压力支持PS调节范围：0 mbar～65 mbar。 27、监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、呼气末压力、分钟通气量、吸呼比、O2浓度、电池电量。 28、配置RS232接口、雾化驱动接口USB、数据接口USB、VGA接口。 29、报警功能：压力报警、潮气量报警、分钟通气量报警、呼吸频率报警、窒息报警呼吸机应具有以下报警：高氧浓度报警、低氧浓度报警，流量传感器未连接报警，校准流量传感器报警，主电源故障报警，电池电量低报警功能，没有空气/氧气输入报警。 ★30、质保期：≥3年。 |

标的名称：小儿CPAP持续气道正压通气

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ▲1、支持CPAP通气、高流量加温湿化鼻导管氧疗、箱内供氧、T组合供气等。 2、氧浓度、氧流量和压力值连续可调，可直接设置参数，无需计算或者参照对照表。 ▲3、主机气动气控，无需电源即可工作。 4、配备医用电热湿化器，有效提供加温湿化通气。 5、呼吸回路可反复消毒使用。 6、氧浓度调节(空气混合器): 1%～100%。 7、流量调节: 0～18升/分钟，一体化单输出口。 8、持续气道正压(CPAP)调节: 3厘米水柱～10厘米水柱。 9、压力发生器容量≥500ml。 10、供气压差报警：供气压力差在＞0.1 MPa，声音报警。 11、CPAP发生器通过压力杆设置震荡气体压力。 12、盛水罐可拆卸可保持CPAP不被中断的情况下倒掉多余的冷凝水。 ▲13、空氧混合器与流量计一体化设计，非后期组装，不可拆卸。 14、电热湿化器参数： 14.1工作温度： 30℃～37℃。 14.2加热板最高温度： 85℃。 14.3.湿化罐：≥230ml。 14.4最大流量：180L/min。 14.5最大工作压力：2kpa。 14.6微机处理，无触点控制，可靠稳定。 14.7自动控温，过热（干烧）保护。 14.8无级调温，数字显示，实时监测。 14.9附件可进行常规消毒或气体消毒。 14.10压降＜300Pa。 |

标的名称：临时体外心脏起搏器（单腔）

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、起搏模式:SOO，SSI，SST。 2、起搏频率：30～250 ppm。 3、Burst频率：60～1000 ppm。 4、脉冲根幅/脉宽：0.1～17V/1ms。 5、感知灵敏度：1～20 mV。 6、不应期：30～150 ppm：225 ms；151～200 ppm：200 ms；201～250 ppm：175 ms。 7、新电池使用时间≥600小时；电池报警后可使用≥36小时。 8、断电起搏时间≥30秒。 9、电极阻抗：＜100Ω或＞3000Ω声音报警。 10、电池状态：红色 LED 提示 ERI。 11、高频：设置＞180ppm的频率发出一次声音报警。 12、接口：具有带2mm插针的临时起搏电极和EP电极导管可直接连接。 |

标的名称：高端麻醉系统

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ▲1、用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。（提供相关佐证材料） 2、≥15英寸电容触摸屏（非外挂式），显示屏可≥270°旋转。俯仰角度可调节，在站姿和坐姿状态下都能轻松操作。 3、配备氧气、空气气源。 4、流量计 4.1全电子流量计，可直接设置混合气体总流量及氧浓度，氧气、空气或笑气流量分别显示，流量范围0.15～15L/min，具备适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。 4.2具有麻药消耗速度显示和总消耗量统计功能。 ▲5、挥发罐：配备双麻醉罐位，一个七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，支持同品牌地氟醚蒸发器，具备压力、流速和温度补偿。（提供相关佐证材料） ▲6、呼吸回路：具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 7、呼吸机： 7.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示；提供辅助/控制通气，配置VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、SIMV-VG、CPAP/PS等通气模式。 7.2潮气量范围:5～1500ml（VCV模式下10ml～1500ml，PCV-VG模式下5ml～1500ml）。 8.具备≥2种肺复张功能，支持术中执行单次膨肺和PEEP递增法。（提供相关证明材料） 9.具备高频喷射通气功能（单机或集成化），支持常频率喷射通气和高频叠加常频喷射通气模式。 10、数字和波形监测： 10.1具备旁流EtCO2监测技术，水槽可快速更换，可在监护仪和麻醉机之间通用。 10.2具备麻醉气体(AG)监测模块，可监测呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，F-V）等监测参数。 10.3具备麻醉深度（BIS)监测功能。 10.4具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。 11、具备高流量给氧功能或单机，流速≥80L/min。 12、内置≥3个或以上槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用。 13、具有≥4个辅助电源接口，配置中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车。 ★14、质保期≥3年。 |

标的名称：高端麻醉机

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ▲1、用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。（提供相关佐证材料） 2、气源：配备氧气、空气气源，具备机械氧气保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%，快速充氧范围25～75L/min。 ★3、流量计： 3.1 全电子流量计(非机械调节电子显示流量计，可直接设置新鲜气体氧浓度和总流量)，可以设置成总流量模式和单管流量模式，总流量控制模式下总流量范围0.2L/min～18L/min；O2浓度范围21%～100% (空气为平衡气)。 3.2具备适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。 3.3支持升级单机版麻药消耗量统计功能。 ★4、挥发罐： 配置一个挥发罐，同时支持同品牌地氟醚蒸发器，具备压力、流速和温度补偿，首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml。（提供相关佐证材料） 5、呼吸回路： 5.1 采用一体化回路整体可徒手拆卸，回路整体可旋转，回路部件可以耐受≥134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染，二氧化碳吸收罐容积≥1500ml，内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。 5.2低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供保障，具备共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。 5.3 具有回路加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 5.4具备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换，具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 6、呼吸机 6.1 采用气动电控呼吸机，全中文操作和显示，潮气量设置范围10ml～1500ml（容控模式下），具有VCV、PCV、SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）通气模式，PCV-VG(AutoFlow)通气模式。 6.2 吸气压力设置范围：PEEP+5～70 cmH2O， 呼吸频率：4～100 次/分钟，吸呼比4:1～1:8，压力限制范围10～100 cmH2O，电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 ～ 30 cmH2O， 吸气暂停：OFF，5%～60%。 6.3上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。 ▲6.4具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；具备内置第三基准流量传感器，可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 7、 数字和波形监测： 7.1 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。 7.2 ≥15英寸彩色触摸屏，显示屏与主机一体化内嵌式非外挂式设计，可同屏显示≥3通道波形。 7.3 内置插件槽，可直接热插拔插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用。 7.4 具备旁流EtCO2监测技术，水槽可快速更换，可在监护仪和麻醉机之间通用。 ▲7.5 具备麻醉气体(AG)监测模块，可监测呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，F-V）等参数。 7.6同屏幕≥3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示，潮气量监测范围0～2500ml，分钟通气量监测范围：0L/min ～100L/min。 8、后备电池使用时间：≥120分钟。 9、具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能。 10、机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车及4个附属输出电源接口。 ★11、质保期：≥3年。 |

标的名称：转运呼吸机

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、用途：适用于院外、院间、院内等特别是ICU级别成人及儿童病人的转运；方便携带，可提供波形及多种参数监测。 2、主要功能及参数： 2.1显示屏：≥5英寸彩色TFT屏幕。 2.2驱动方式：气动电控。 2.3通气方式：容量控制、压力控制（同步间歇指令通气模式）。 2.4内置电池：≥4小时供电。 2.5传感器：内置流速传感器和压力传感器。 2.6调节方式：按键配合旋钮式调节方式，调节快速，缩短急救时间。 2.7具备手动通气、吸气保持、海拔补偿、RS232传输等功能。 2.8通气模式： 2.8.1基本模式：A/C、SIGH、SIMV-V、SPONT、Manual。 2.8.2 高级模式：A/C-P、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP。 2.9潮气量：0～2000ml。 2.10 呼吸频率：1～100bpm SIMV模式下1～40bpm。 2.11吸呼比: 4:1～1:9。 2.12压力触发灵敏度：-20cmH2O ～ 0cmH2O。 2.13流速触发灵敏度：2L/min～30L/min。 2.14压力上限：20～80cmH2O。 2.15压力下限：0～20cmH2O。 2.16氧浓度：40%～100%，连续可调。 2.17呼吸末正压（电子PEEP）：范围0～30cmH2O。 2.18屏气时间：0～4s。 2.19压力支持水平PSV:0-50cmH20。 2.20压力控制水平：5～50cmH2O。 2.21呼吸波形监测：压力-时间波形和流速/时间波形。 3、监测参数部分： 3.1 潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测。 3.2 监测波形：液晶显示，气道压力波形监测。 4、报警功能： 4.1具有气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、氧浓度上下限报警、持续气道压力高报警、气源压力低报警功能。 4.2具有交流电源断电、电池电量低、系统故障报警、窒息报警功能。 5、其他要求： 5.1 通过EN1789国际标准，符合救护车车载要求。 5.2所投产品具备防水功能(IPX4)，在雨水环境中也可使用。 备注：采购需求中：带“▲”条款为重点参数、带“★”条款为实质性要求。 |

采购包2：

标的名称：生物安全柜

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、具有气体循环方式和洁净等级循环方式：70%循环，30%外排；洁净等级：ISO4(10级CLass100)。 2、前窗玻璃门为手拉式，以保证断电时能及时关门防护。 3、规格：A2型，双人。 4、过滤器级别过滤效率:排风HEPA@0.3цm99.995%；送风ULPA@0.12цm99.9995%。 5、下降风速:0.32±0.015m/s。 6、工作窗口吸入风速:0.62±0.015m/s。 7、噪声:≤63dB(A)。 8、振动半峰值:≤1.1цm。 9、人员防护： 9.1撞击式采样器菌落总数≤5CFU/次。 9.2狭缝式采样器菌落总数≤3CFU/次。 9.3受试产品防护:菌落总数≤3CFU/每次。 9.4交叉感染防护:菌落总数≤1CFU/每次。 10、最大功耗:≤1.5kw 含备用插座。 11、荧光灯规格及数量:36W×2。 12、紫外灯规格及数量:30W×1。 13、光照度:≥1000Lux。 14、排风管口径:DN190。 15、出风方向:左出、右出、顶出。 16、外形尺寸(长×宽×高mm):(1780×790×2200)±10mm。 17、工作区尺寸(长×宽×高mm):(1585×610×680)±10mm。 18、前窗玻璃无底框设计，方便清擦，不宜积存微生物病毒等。 19、均流板不能添加附着物，均流板上没有阻挡气流的附着物，保证层流的稳定。 20、显示功能： 20.1实时数字式显示过滤器剩余寿命。 20.2过滤器剩余寿命不足10%时，声光报警提示联系更换。 20.3可实时数字式显示静压箱内正压。 20.4可实时数字式显示负压通道内负压。 21、可预约紫外灯灭菌： 21.1实验后灭菌机器自动关闭，人员无需等待。 21.2可预约下次使用时间，下次使用时不用再次灭菌可直接使用。 |

标的名称：全自动HE染封一体机

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、可进行常规组织染色、快速冰冻染色及细胞学巴氏染色等进行染色和盖片。 2、染色和盖片可在一台设备内完成或为染封一体化工作站。 3、染色后可自动盖片，无需技术人员介入。 ▲4、站点数量≥26个，其中上载站点≥1个，试剂站点≥4个，水洗站点≥4个，烤缸≥2个。 5、≥4个试剂站点具有智能恒温功能，温度范围为室温至≥38℃可调。 6、可编辑程序数量≥100套，每套程序可设置≥40个步骤，每个步骤设置时间1秒～≥59分59秒。 7、≥10英寸彩色触摸控制屏，全中文操作界面。 ▲8、试剂缸容积：350ml～500ml。 9、玻片架容量：≥20片/架。 ▲10、具有试剂管理功能，能对试剂的使用明细进行精确管理，提醒用户及时更换试剂，可用多种不同颜色（如：绿色、黄色、红色）标识在主界面上进行试剂管理。 11、具备染色质量控制功能。 ▲12、盖片速度：≥500片/小时。 13、可根据标本类型选择相应的盖片程序，具备≥4个快捷盖片程序。 14、具有盖玻片数量提示功能及破损片自检功能。 15、适用于不同规格尺寸的盖玻片。 16、要求出胶系统精确定位，避免漏胶现象发生。 ▲17、具有远程智能监控：具有远程报警、远程监控功能，可以通过网页、微信小程序、APP三个方式进行监控，实时了解设备运行状态，配置USB接口，可导出Excel的质量控制表。 ★18、质保期：≥3年。 |

标的名称：Act检测仪

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、用于肝素化医疗技术操作，能及时提供准确的ACT数值。 2、经典试管法、实时的ACT监测、操作简便、血液样本离体后直接注入试管。 3、测试精度：准确性≤±10s；稳定性R≤20%；重复性CV≤20%。 4、测量范围（秒）：0～2000秒。 5、恒温温度：37.0℃±1℃。 6、电源电压：交流220V。 7、采血量：≥2ml。 8、触摸按键。 9、具有检测数据的存储及打印功能。 10、测试仪器启动后等待插入试管的时间60秒±1秒。 11、测试管旋转一圈的时间为60秒±1秒。 12、测试管内血 样凝固时，测试管停止转动同时警鸣器讯响。 备注：采购需求中：带“▲”条款为重点参数、带“★”条款为实质性要求。 |

采购包3：

标的名称：PT凳

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、椅面高度调节范围：0mm～130mm，方便治疗师配合PT床的高度进行手法操作。 2、最大承重：≥100kg。 3、铝合金马蹄五星脚支撑结构。 4、≥5cm高密度慢回弹海绵。 5、外形尺寸（长×宽×高）：（620mm×620mm×（420～550）mm）（±20%），椅面尺寸（长×宽）：400mm×360mm（±20%）。 |

标的名称：体表升温装置

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、由控制装置，热垫和医用体表温度探头组成。（提供相关佐证资料） 2、工作电压：DC24V，无触电风险。 3、热输出达到稳态后，热垫温度达到出厂设置35℃。(提供检验报告证明材料)。 4、温度设置范围35℃～40℃，步进 0.1℃；报警温度41℃。（提供检验报告证明材料） 5、具有可重复使用医用体表温度探头，实时监测患者体温，并显示到控制装置上。（提供相关佐证资料） 6、体温探头测量范围25℃～45℃，最大温差±0.1℃。 7、具备开机自检功能，开机自检状态下控制装置对温控系统进行校准；并伴声、光提示。 8、温控及过载保护：具有多重过温保护装置，除温度调节装置外，设有完全独立的过温保护安全装置。 9、系统报警：报警系统符合YY 0709-2009，提供≥5种优先级报警，包括超温及安全报警，声、光提示。 10、通过EMC检测，对手术室其他设备无电磁干扰。 11、控制装置体积小、重量轻，支持多种安装方式，不占用空间。 12、无噪音，无管路连接，无气流。 13、发热体加热部分采用碳纤维织物，升温迅速，发热均匀，无冷点和热点。 14、在工作状态下可释放红外波。（提供检验报告证明材料） 15、发热体为硅胶材质，具有防压疮功能，邵氏硬度HA≤9.5。（提供检验报告、彩页证明材料） 16、经过国家相关部门检测，可透过X光。 17、发热体内置体温监测传感器，实现精准控温，保障病人安全。监测传感器≥8个。（提供检验报告证明材料） 18、发热体完全密闭，防水等级≥IPX9，防水耐擦洗，方便消毒。（提供检验报告证明材料） 19、具有滑移垫功能的热垫罩，可用于转移患者，承重≥150kg。 20、配置要求：控制装置1台，发热体一个，热垫罩3条，医用体表温度探头1个，医用不锈钢带轮支架1个。 |

标的名称：肛肠熏洗仪

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、冲洗温度：37℃±2℃。 2、烘干温度：50℃±5℃。 3、噪音：≤65db。 4、安全类型：I类BF型。 5、连续运行时间＞8小时。 6、具有红外感应功能，自动换圈（换圈结束，具有≥8秒延迟功能，防止误触，节省坐垫消耗），换圈速度：8秒/次。 7、熏蒸时为汽化，可防止交叉感染。 |

标的名称：熏蒸治疗仪

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、定时时间：1～99min任意可调。 2、温度显示范围：0℃～150℃。 3、压力调节范围：20～35KPa。 4、熏蒸锅容积：≥5L。 5、双路输出中药蒸汽。 ▲6、具有≥两种工作模式可任意设定。（提供产品图片证明文件） 7、采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。 8、熏蒸容器具有≥六重安全防护。 9、设有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道。 10、蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。 11、翻盖0～90°范围内任意悬停。 12、喷头配有安全隔离罩，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤。 ▲13、配置自动、手动两种排废液方式。（提供产品图片证明文件） ▲14、具有浓度检测功能，通过数值大小指示运行时药物的浓度，清晰直观。（提供产品图片证明文件） |

标的名称：肛肠专用微波治疗机

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、用途：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠科、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病治疗。 2、主机采用一体化推车机柜。 3、工作频率：2450MHz±50MHz。 4、输出功率：0～99W，连续可调。 5、时间设置：0～30分，连续可调。 6、显示方式：LED数码显示。 7、外壳泄露：≤1 mW/cm2；无用辐射：≤10 mW/cm2；具有过载、闭锁、误操作保护功能。 8、具有功率调整自适应功能，输出功率稳定，不受电压波动影响。 9、具有功率异常实时自检功能和故障代码显示；并采用加强保护，设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态。 10、配置：微波理疗辐照器：圆形Ф160mm1个、肛肠椅1套。 |

标的名称：胃动力治疗仪

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、床旁便携式，方便移动。 2、采用低频脉冲频率合成技术合成产生健康人胃肠电治疗波形，设计成胃肠双路起搏信号输出，可分别对胃、肠起搏点进行起搏治疗或同步治疗。 3、可用于因功能性消化不良引起的各种胃动力障碍性疾病（胃肠节律紊乱综合症、伴功能紊乱的浅表性胃炎、功能性消化不良、胃轻瘫、胃下垂、术后肠功能紊乱、肠易激综合症、习惯性便秘、其它功能性胃肠道疾病或术后综合症）治疗。（提供相关佐证资料） 4、输入功率：≤15W。 ▲5、输出胃起搏频率：0.05HZ即3次/分（cpm）。 6、输出肠起搏频率：0.2HZ即12次/分（cpm）。 ▲7、输出电压：峰值0V-45V连续可调。 8、最大输出电流≤45mA。 9、脉冲宽度0.1ms±0.05ms。 10、显示屏显示治疗时间、工作模式、治疗强度。 11、治疗定时时间：15～60分钟/次连续可调。 ▲12、电极片可以和监护仪电极片通用。 |

标的名称：盆底磁刺激仪

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、磁刺激强度≥6T。 2、满足≥80Hz临床治疗方案。 ★3、磁刺激主机、座椅采用一体式设计，非分体设计。（提供产品图片证明材料） ▲4.配置可移动工作站，非内嵌，方便办公操作使用。（提供产品图片证明材料） 5、输出脉冲重复频率：0～80Hz可调。 6、脉冲上升时间≤60μs ±10μs。 7、脉冲持续时间：≤360μs。 8、磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s。 ▲9、配有内置MEP模块。（提供第三方检测报告或产品说明书证明） ▲10、运动诱发电位分辨率≤0.2μV。（提供第三方检测报告或产品说明书证明） ▲11、运动诱发电位采样率≥4000Hz。（提供第三方检测报告或产品说明书证明） 12、可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）等多种刺激模式，满足临床多种治疗场景需要。 13、内置治疗方案库，方案可自定义编辑。 14、刺激方案具有数字和图形两种展示方式，实时展示磁刺激输出过程。 15、具有液态内循环冷却系统，系统温度≤40℃，具有智能温度保护功能，刺激线圈温度达到41℃会自动停止输出，确保治疗安全及稳定。（提供第三方检测报告或产品说明书证明） ★16、质保期限≥2年。 备注：采购需求中：带“▲”条款为重点参数、带“★”条款为实质性要求。 |

- 3.4.服务要求

- 3.4.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

- 3.4.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起90日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 广元市第一人民医院指定地点 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后，支付预付款，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00% 2、设备经安装、调试验收合格且收到发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00% 3、设备使用运行六个月后无故障，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00% 4、设备正常使用运行满一年后且无质量问题，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的10.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1. 验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）以及合同、招报价文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）标准的要求进行验收。 2.投标文件提供的技术资料 2.1提供主机及配套设备的安装图纸及说明；(若适用) 2.2备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；(若适用) 2.3提供详细的设备配置清单； 2.4其它相关技术资料。 以上技术资料均应有中文版本，若有图纸必须有清楚的尺寸标准。 3. 安装调试 3.1供应商所提供设备的出厂日期/生产日期，国产产品在6个月内，进口产品在12个月。 3.2设备到达采购人现场，供应商接到采购人通知后安排工程技术人员在3日内进行安装调试。供应商应在投标文件中载明所投设备安装调试过程中采购人需配合的内容。协助采购人完成安装新设备所涉及的基建改造等工作（如需场地改造）。 3.3安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 3.4随机资料：提供完整的中英文技术资料，包括操作手册、维修、软件手册和附件使用手册等，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程。如系进口产品，还应提供报关证明。 3.5供应商必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。供应商负责设备安装、调试，直至采购人能正常使用，凡招标文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及供应商应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，该价格包括在投标总价格中。 4 .培训：设备安装调试完毕后，由设备中标供应商负责就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员、维修技术人员进行培训。对采购人的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作；对维修人员进行培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向维修人员提供维修图纸、维修密码及软件备份。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1.质保期 1.1投标产品质保期≥1年（技术参数中有具体要求的以技术参数要求为准），自采购人验收合格签字起12个月内连续使用良好。涉及软件的，提供软件终身升级服务，费用包含在投标总价中。 1.2质保期内中标人应负责产品的维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，卖方维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料及零配件）由卖方承担。 1.3中标人保证年使用率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。 2.备件送达期限：在产品的使用寿命期内，中标人应保证国内不超过7天，国外不超过21天。 3.终身零配件供应：中标人应保证产品停产后的备件供应保证10年，并以成本价提供该设备所需的维修零配件。 4.中标人在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址。 5.质保期后，中标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由中标供应商自行承担，即保证终身上门维修维护。售后服务部门在接到电话后2小时内响应，24小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证使用方的正常工作，中标人有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内，中标人不得以任何理由影响采购人对设备的正常使用。 6.售后服务机构必须派有资质的售后技术维护人员每年不少于两次对成交产品进行预防性维护保养（该费用应包含在投标价中）。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由甲方所在地的人民法院依法处理。 3.其他未尽事项双方合同中约定。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起60日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 广元市第一人民医院指定地点 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后，支付预付款，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00% 2、设备经安装、调试验收合格且收到发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00% 3、设备使用运行六个月后无故障，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00% 4、设备正常使用运行满一年后且无质量问题，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的10.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1.验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）以及合同、招报价文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）标准的要求进行验收。 2.投标文件提供的技术资料 2.1提供主机及配套设备的安装图纸及说明；(若适用) 2.2备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；(若适用) 2.3提供详细的设备配置清单； 2.4其它相关技术资料。 以上技术资料均应有中文版本，若有图纸必须有清楚的尺寸标准。 3.安装调试 3.1供应商所提供设备的出厂日期/生产日期，国产产品在6个月内。 3.2设备到达采购人现场，供应商接到采购人通知后安排工程技术人员在3日内进行安装调试。供应商应在投标文件中载明所投设备安装调试过程中采购人需配合的内容。协助采购人完成安装新设备所涉及的基建改造等工作（如需场地改造）。 3.3安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 3.4随机资料：提供完整的中英文技术资料，包括操作手册、维修、软件手册和附件使用手册等，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程。如系进口产品，还应提供报关证明。 3.5供应商必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。供应商负责设备安装、调试，直至采购人能正常使用，凡招标文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及供应商应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，该价格包括在投标总价格中。 4.培训：设备安装调试完毕后，由设备中标供应商负责就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员、维修技术人员进行培训。对采购人的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作；对维修人员进行培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向维修人员提供维修图纸、维修密码及软件备份。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1.质保期 1.1投标产品质保期≥1年（技术参数中有具体要求的以技术参数要求为准），自采购人验收合格签字起12个月内连续使用良好。涉及软件的，提供软件终身升级服务，费用包含在投标总价中。 1.2质保期内中标人应负责产品的维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，卖方维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料及零配件）由卖方承担。 1.3中标人保证年使用率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。 2.备件送达期限：在产品的使用寿命期内，中标人应保证国内不超过7天，国外不超过21天。 3.终身零配件供应：中标人应保证产品停产后的备件供应保证10年，并以成本价提供该设备所需的维修零配件。 4.中标人在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址。 5.质保期后，中标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由中标供应商自行承担，即保证终身上门维修维护。售后服务部门在接到电话后2小时内响应，24小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证使用方的正常工作，中标人有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内，中标人不得以任何理由影响采购人对设备的正常使用。 6.售后服务机构必须派有资质的售后技术维护人员每年不少于两次对成交产品进行预防性维护保养（该费用应包含在投标价中）。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由甲方所在地的人民法院依法处理。 3其他未尽事项双方合同中约定。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

采购包3：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起60日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 广元市第一人民医院指定地点 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后，支付预付款，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00% 2、设备经安装、调试验收合格且收到发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00% 3、设备使用运行六个月后无故障，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00% 4、设备正常使用运行满一年后且无质量问题，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的10.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1..验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）以及合同、招报价文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）标准的要求进行验收。 2.投标文件提供的技术资料 2.1提供主机及配套设备的安装图纸及说明；(若适用) 2.2备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；(若适用) 2.3提供详细的设备配置清单； 2.4其它相关技术资料。 以上技术资料均应有中文版本，若有图纸必须有清楚的尺寸标准。 3. 安装调试 3.1供应商所提供设备的出厂日期/生产日期，国产产品在6个月内。 3.2设备到达采购人现场，供应商接到采购人通知后安排工程技术人员在3日内进行安装调试。供应商应在投标文件中载明所投设备安装调试过程中采购人需配合的内容。协助采购人完成安装新设备所涉及的基建改造等工作（如需场地改造）。 3.3安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 3.4随机资料：提供完整的中英文技术资料，包括操作手册、维修、软件手册和附件使用手册等，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程。如系进口产品，还应提供报关证明。 3.5供应商必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。供应商负责设备安装、调试，直至采购人能正常使用，凡招标文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及供应商应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，该价格包括在投标总价格中。 4.培训：设备安装调试完毕后，由设备中标供应商负责就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员、维修技术人员进行培训。对采购人的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作；对维修人员进行培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向维修人员提供维修图纸、维修密码及软件备份。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1.质保期 1.1投标产品质保期≥1年（技术参数中有具体要求的以技术参数要求为准），自采购人验收合格签字起12个月内连续使用良好。涉及软件的，提供软件终身升级服务，费用包含在投标总价中。 1.2质保期内中标人应负责产品的维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，卖方维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料及零配件）由卖方承担。 1.3中标人保证年使用率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。 2.备件送达期限：在产品的使用寿命期内，中标人应保证国内不超过7天，国外不超过21天。 3.终身零配件供应：中标人应保证产品停产后的备件供应保证10年，并以成本价提供该设备所需的维修零配件。 4.中标人在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址。 5.质保期后，中标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由中标供应商自行承担，即保证终身上门维修维护。售后服务部门在接到电话后2小时内响应，24小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证使用方的正常工作，中标人有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内，中标人不得以任何理由影响采购人对设备的正常使用。 6.售后服务机构必须派有资质的售后技术维护人员每年不少于两次对成交产品进行预防性维护保养（该费用应包含在投标价中）。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由甲方所在地的人民法院依法处理。 3其他未尽事项双方合同中约定。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

- 3.5.其他要求

1.自2020年1月（含）以后，投标人具有类似项目业绩。 2.根据《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）第十五条、第十八条规定，若投标产品为进口产品时，本项目优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品（供应商需提供相关证明材料证明投标产品属于向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的进口产品，否则不予认定。评标委员会根据第五章5.3.8 第一条在排名并列的中标候选人采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序前，并列供应商的投标产品均为进口产品时，属于向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的进口产品优先排序，排序后仍存在并列时，再采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序）；同时，在合同履行过程中若出现进口产品危害国家利益和社会公共利益问题的，采购人立即终止合同。